### СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГП-400-2 «ТЗМОИ»

Стерилизатор предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике, воздействие пара на которые не вызывает изменение их функциональных свойств.

Основные узлы стерилизатора (стерилизационная камера, парогенератор, ограждающие панели) изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали;

Стерилизатор имеет принтер, а также безбумажный видеографический регистратор, который позволяет сохранять данные во внутренней памяти и на дискете, а также есть возможность просмотреть параметры цикла стерилизации на жидкокристаллическом дисплее;

Стерилизатор имеет клапаны с пневмоприводом; в комплект поставки входит компрессор;

Стерилизатор укомплектован бактериальным фильтром с номинальным порогом удержания 0,3мкм;

В конструкцию стерилизаторов  встроен парогаситель с автоматической регулировкой температуры конденсата, сбрасываемого в канализацию;

Для более удобной транспортировки и установки конструкция стерилизатора позволяет разъединять его на два монтажных блока: камеры и электросекции*.

- Для размещения стерилизуемых объектов в стерилизационной камере предусмотрены съемные полки.

| - тележки | - 2 |
| --- | --- |
| - загрузочные контейнеры | - 2 |
| - корзины большие - корзины малые | - 6 и - 12 |

Для эффективной работы стерилизаторов необходимы следующие средства механизации (поставляются за отдельную плату), шт.:

| Обозначение | ГП-400-2 |
| --- | --- |
| Объем камеры, дм3 | 400 |
| Размеры стеркамеры, мм | 900х630х710 |
| Длина стерилизатора, мм | 1300 |
| * Ширина стерилизатора, мм | 1340 (980+360) |
| Высота стерилизатора, мм | 1800 |
| Высота загрузки, мм | 850 |
| Способ управления | автоматический, микропроцессорный |
| 1 режим (t oC - мин.) 0,2 МПа | 134 - 5 |
| 2 режим (t oC - мин.) 0,11 МПа | 121 - 20 |
| Средняя продолжительность стерилизационного цикла, мин | 50…60 |
| Свободно программируемый режим (t oC - мин.) 0,5… 0,2 МПа | (110…134) – 0…180 |
| Вакуум-тест и тест Боуи-Дика | есть |
| Предварительное вакуумирование | есть |
| Вакуумная сушка | есть |
| Используемая вода, л/цикл: - дистиллированная - водопроводная | 35 650 |
| Масса, кг | 1200 |
| Масса при гидроиспытании, кг | 1600 |
| Электропитание: - род тока - частота, Гц - напряжение, В -номинальная мощность, кВт | переменный, трехфазный 50 380 45 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность воздуха при 25 ºС, % | +10…+35 80 |
| Тепловыделение, кДж | 14100 |

Требования к монтажу.

Стерилизатор должен быть установлен на горизонтальную ровную поверх-ность в помещении, где есть электроэнергия, водопровод и канализация. Необходимо подключить стерилизатор к водопроводу и канализации, руководствуясь прилагаемым рисунком. При установке в помещении нескольких стерилизаторов, даже разных моделей, необходимо обеспечить беспрепятственный слив в канализацию от каждого стерилизатора, т. е. должен быть исключен взаимный подпор. К канализационным сбросам стерилизатора от трапа в полу и от парогасителя должны быть проложены отдельные трубопроводы к общему канализационному коллектору.  Для контроля давления воды в водопроводе рекомендуется в помещении установить манометр. К болту заземления на каркасе стерилизатора должен быть подключен гибкий медный провод сечением не менее 16 кв. мм, другой конец провода подключить:

- в сетях с изолированной нейтралью к контуру заземления;

- в сетях с глухозаземленной нейтралью к контуру зануления.

Заземляющий проводник может быть заведен во внутрь электрошкафа стерилизатора вместе с питающими проводами. В этом случае подключать заземляющий проводник к болту заземления на каркасе стерилизатора не обязательно.

Установить в непосредственной близости от стерилизатора рубильник или автоматический выключатель на ток не менее 100 А. Имеющийся в электрошкафу стерилизатора выключатель, предназначен для защиты от перегрузок и к. з., и не может быть использован для частых коммутаций. Он должен быть постоянно включен.

Завести в электрошкаф фазные и нулевой проводники (медный провод сечением не менее 16 мм² или алюминиевый провод сечением не менее 25 мм² и подключить их согласно принципиальной электорсхеме конкретного стерилизатора.