# Техническое задание

Сухожаровой шкаф с принудительной вентиляцией

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |  |
| 1.3. | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |  |
| 1.4. | Гарантия на поставляемы товар с даты ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |  |
| 1.6. | Количество комплектов, шт. | 1 |  |  |
| 1.7. | В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и инструменты, комплектующие для обеспечения работоспособности оборудования | Наличие |  |  |
| 1.8. | Наличие собственного сервисного центра в г. Москве на оказание гарантийного ремонта | Наличие |  |  |
| 2. Основные функциональные требования |
| 2.1. | Внешние габариты ШxВxГ, мм, не более | 840x710x640 |  |  |
| 2.2. | Размеры камеры ШxВxГ, мм, не менее | 590x475x390 |  |  |
| 2.3. | Объем внутренней камеры, л, не более | 120 |  |  |
| 2.4. | Диаметр вытяжного канала, мм, не менее | 50 |  |  |
| 2.5. | Количество дверей, не более | 1 |  |  |
| 2.6. | Количество полок (станд./макс.), не более | 2/6 |  |  |
| 2.7. | Нагрузка на полку, кг, не менее | 17 |  |  |
| 2.8. | Общая допустимая нагрузка, кг, не более | 55 |  |  |
| 2.9. | Вес, кг, не более | 65 |  |  |
| 2.10. | Диапазон температур | от окружающей +5°С до + 300°С |  |  |
| 2.11. | Погрешность температуры, ±°С, не более при 70°С при 150°С при 300°С | 0,8 1,9 4,0 |  |  |
| 2.12. | Колебание температуры, ±°С, не более | 0,35 |  |  |
| 2.13. | Время нагрева, мин, не более до 70°С до 150°С до 300°С | 8 29 50 |  |  |
| 2.14. | Воздухообмен, x/h, не менее при 150°С | 30 |  |  |
| 2.15. | Электропитание | 230В(1N) ~ 50/60Гц |  |  |
| 2.16. | Мощность, Вт, не менее | 1500 |  |  |
| 2.17. | Защита в соответствии с EN 60529 | IP 20 |  |  |
| 2.18. | Энергопотребление, Вт, не более при 70°С при 150°С при 300°С | 250 554 1153 |  |  |
| 2.19. | Корпус камеры | Нержавеющая сталь |  |  |
| 2.20. | Камера стерилизатора | Нержавеющая сталь |  |  |
| 2.21. | Устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией; | наличие |  |  |
| 2.22. | Цифровая настройка температуры с точностью, не более | 1 °С |  |  |
| 2.23. | Встроенный таймер | От 0 до 99 часов |  |  |
| 2.24. | Принудительная вентиляция | наличие |  |  |
| 2.25. | Регулируемая вентиляция камеры при помощи заднего вытяжного канала Ø50 мм с вентиляционной заслонкой и передней вентиляционной задвижкой. | наличие |  |  |
| 2.26. | Одна функция линейного нарастания температуры | наличие |  |  |
| 2.27. | Управление микропроцессорное | наличие |  |  |
| 2.28. | Возможность дополнительной опции подключения к ПК | наличие |  |  |
| 2.29. | Окно стеклянное термоустойчивое в передней двери | наличие |  |  |
| 2.30. | Возможность дополнительной опции установки программного обеспечение | наличие |  |  |

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

- Все требования к комплектации по пунктам технического задания должны быть включены в стоимость;

- Заполнение всех строк таблицы технического соответствия обязательно.