Тех. задание на аппарат ИВЛ   «А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В-«Медпром»

| № п.п. | Параметр | Требование технического задания (Наличие или величина параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Работа аппарата от: - бытовой электросети - бортовой электросети - встроенного аккумулятора | наличие наличие наличие |
|  | Работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,6 МПа Работа от альтернативного источника кислорода (кислородного концентратора с расходом от 5 л/мин) Работа от встроенного в аппарат источника потока кислородно-воздушной смеси | наличие наличие наличие |
|  | Время работы аппарата от внутреннего аккумулятора: - в режиме ингаляции - в остальных режимах | не менее 1,5 часов не менее 3 часов |
|  | Система тревог с голосовыми подсказками | - превышение установленного порога давления - разгерметизация дыхательного контура - выходное давление не восстановлено по прошествии 20 секунд после пропадания - высокая частота дыхания в режиме «ВВЛ» - отсутствие попытки вдоха в режиме «ВВЛ» - наличие попытки вдоха в режиме «ИВЛ» - аккумулятор разряжен |
|  | Пристенные крепления | наличие |
|  | Возможность крепления к носилкам | наличие |
|  | Плечевой ремень для переноски аппарата | наличие |
|  | Проведение управляемых по объёму с ограничением по давлению режимов вентиляции лёгких кислородом и кислородно-воздушной смесью - искусственной (ИВЛ) - вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) - оксигенотерапии (ингаляции) | наличие наличие наличие |
|  | Проведение СЛР (Сердечно-лёгочной реанимации) с голосовыми подсказками | наличие |
|  | Автоматический выбор параметров вентиляции в зависимости от веса пациента | наличие |
|  | Наличие голосовых подсказок по работе с аппаратом во всех режимах и рекомендаций по переходам между ними | наличие |
|  | Мониторинг дыхательной активности пациента (визуальный и звуковой) и автоматический переход во вспомогательный режим | наличие |
|  | Отображение реальных измеренных параметров вентиляции (встроенный волюметр) | наличие |
|  | Возможность синхронизации по частоте – отклик на попытку вдоха | наличие |
|  | Режим ИВЛ |  |
|  | Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом или кислородно-воздушной смесью | от 0,7 до 15 л/мин |
|  | Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 21, 40, 60% |
|  | Частота вентиляции | от 10 до 40 1/мин |
|  | Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 |
|  | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
|  | Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | От 20 до 50 см. вод столба |
|  | Режим ВВЛ |  |
|  | Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью - нижний предел - верхний предел | не более 0,2л не менее 1,5л |
|  | Регулирование продолжительности вдоха | от 0,5 до 2,0с |
|  | Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 21, 40, 60% |
|  | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
|  | Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | от 20 до 50 см. вод столба |
|  | Режим ингаляции |  |
|  | Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью | 1-40 л/мин |
|  | Минутная ингаляция кислородом | 3-40 л/мин |
|  | Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
|  | Регулируемая в процентах концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 21, 40, 60% |
|  | Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | от 12 до 30 см. вод. столба |
|  | Декларация соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |
|  | Срок гарантии | не менее 12 мес. |

Комплект поставки:

Аппарат А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-В-«Медпром»- 1шт.,

Кислородный баллон 2 л. с редуктором  - 1 шт.

Металлическая конструкция для крепления к стене салона автомобиля  - 1 шт.

Маска лицевая  -  3 шт.

Шланг питания – 2 шт.

Дыхательный контур с нереверсивным клапаном – 1 шт.

Адаптер для бортовой сети автомобиля -  1шт

Адаптер 220/15 В – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.;

Тара упаковочная