СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ  ГКД-100-4

проходной автоматический фракционновакуумный

Стерилизатор ГКД-100-4 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины, изделий из текстильных материалов.

Имеет проходное исполнение – 2 двери в камеру, с разделением на чистую и стерильную зоны; идеально подходит для использования в стерилизационных отделениях средних и малых ЛПУ.

- Автоматическое микропроцессорное управление, работа «от одной кнопки»;

- Возможность программирования режимов стерилизации;

- Мощный вакуумный насос обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры методом пульсирующей откачки, а также вакуумную сушку простерилизованных изделий;

- Остаточная влажность стерильных материалов менее 1%, что соответствует требованиям Международных стандартов;

- Документирование параметров стерилизации с помощью русифицированного принтера;

- Стерилизатор имеет русифицированный жидкокристаллический дисплей для визуального отображения параметров стерилизации, а также видеографический регистратор (экограф), который позволяет сохранять данные во внутренней памяти и на дискете, а также есть возможность просмотреть параметры цикла стерилизации на жидкокристаллическом дисплее;

- Световая и звуковая индикация этапов стерилизации;

- Наличие фильтра бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;

- Вакуум-тест (на герметичность всех систем) и тест Боуи-Дика (на эффективность замещения воздуха паром);

- Возможна комплектация парогасителем;

- Комплектуется выносным пультом ручного дистанционного управления, набором запасных частей, принадлежностей (КСК-18).

Система безопасности:

- Блокировка включения при открытой крышке;

- Блокировка выполнения программы в аварийной ситуации;

- Защита от несанкционированного изменения параметров - при помощи паролей;

- Для диагностики и тестирования система управления может быть подключена к компьютеру, в том числе к удаленному компьютеру через модем.

| Обозначение | ГКД-100-4 |
| --- | --- |
| Высота, мм | 1450 |
| Ширина, мм | 604 |
| Длина, мм | 1380 |
| Диаметр стеркамеры( мм | 400 |
| Объем стеркамеры, дм3 | 100 |
| Высота загрузки, мм | 785 |
| 1 режим (t oC - мин. - МПа) | 134 – 5 – 0,21 |
| 2 режим (t oC - мин. - МПа) | 121 – 20 – 0,11 |
| Средняя продолжительность стерилизационного цикла, мин | 50-60 |
| Свободно программируемый режим - температура, Сº - время, мин | 120…134 5…45 |
| Электропитание: - род тока - частота, Гц - напряжение, В - номинальная мощность, кВт | переменный трехфазный 50 380 16 |
| Расход водопроводной воды на цикл стерилизации не более, л Необходимое рабочее давление воды, не менее, кгс/см² | 100 1 |
| Расход очищенной воды на цикл стерилизации не более, л | 7,5 |
| Масса( кг | 320 |
| Масса при гидроиспытании, кг | 420 |
| Тепловыделения, кДж | 8280 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность воздуха при 25 ºС, % | +10…+35 80 |

Требования к монтажу.

Стерилизатор должен быть установлен на горизонтальную ровную поверхность в помещении, где есть электроэнергия, водопровод и канализация. Необходимо подключить стерилизатор к водопроводу и канализации, руководствуясь прилагаемым рисунком 2.Стерилизатор устанавливается в проем с зазором в пределах 10-15мм .Данные  зазоры необходимо закрыть нащельниками. При установке в помещении нескольких стерилизаторов, даже разных моделей, необходимо обеспечить беспрепятственный слив в канализацию от каждого стерилизатора, т. е. должен быть исключен взаимный подпор.

К болту заземления на каркасе стерилизатора должен быть подключен гибкий медный провод сечением не менее 4 кв. мм, другой конец провода подключить:

- в сетях с изолированной нейтралью к контуру заземления;

- в сетях с глухозаземленной нейтралью к контуру зануления.

Заземляющий проводник может быть заведен во внутрь электрошкафа стерилизатора вместе с питающими проводами. В этом случае подключать заземляющий проводник к болту заземления на каркасе стерилизатора не обязательно.

Установить в непосредственной близости от стерилизатора рубильник или автоматический выключатель на ток не менее 25 А. Имеющийся в электрошкафу стерилизатора выключатель, предназначен для защиты от перегрузок и к. з., и не может быть использован для частых коммутаций. Он должен быть постоянно включен.

Завести в электрошкаф фазные и нулевой проводники (медный провод сечением не менее 2,5 мм² или алюминиевый провод сечением не менее 4 мм² и подключить их согласно принципиальной электорсхеме конкретного стерилизатора.

•

При использовании парогасителя необходимо канализационный патрубок                  стерилизатора соединить с входным патрубком парогасителя и подвести к нему водопроводную воду, а ручным краном отрегулировать минимальный расход воды в пределах 1 л/мин. (См. рисунок 1)

Рис 1. Схема и устройство парогасителя ЦТ129М.70.000

1- Корпус; 2- Патрубок ввода пара; 3- Патрубок ввода воды; 4- Шайба; 5- Патрубок выпуска пара; 6- Гайка; 7 - Муфта