| Лот № |
| --- |
| МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Поз. № |
| стерилизатор паровой, прямоугольный |
| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Стерилизатор паровой прямоугольный | 1 шт. |
|  | Тип стерилизатора | проходной двухдверный |
|  | Тип двери | распашные |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Материал облицовочных панелей | Полированная нерж. сталь AISI 430 |
|  | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1,2 мм |
|  | Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н9Т |
|  | Толщина материала камеры, не менее | 4 мм |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
|  | Материал корпуса двери | алюминий В95, сталь Ст3 |
|  | Толщина материала корпуса двери, не менее | алюминий 12 мм, сталь 18 мм |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н9Т или 12Х18Н10Т |
|  | Объем стерилизационной камеры, л., не менее | 560 |
|  | Размеры стерилизационной камеры, (Д×Ш×В), мм, не более | 1050×630×900 |
|  | Внешние размеры, (Д×Ш×В), мм, не более | 1670×1340×1800 |
|  | Вес нетто, не более, кг | 1520 |
|  | Высота загрузки, мм | 750 |
|  | Напряжение питания, В | 380 |
|  | Мощность, кВт | 45 |
|  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 54 |
|  | Вакуумный водокольцевой насос | наличие |
|  | Расход воды за стерилизационный цикл, дм3, не более | 650 |
|  | Вакуумный водокольцевой насос | наличие |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
|  | Встроенная система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
|  | Клапаны с пневмоприводом | наличие |
|  | Электронный регистратор параметров стерилизации с возможностью выгрузки результатов на ПК, хранит данные о последних 100 циклах стерилизации | наличие |
|  | Матричный русифицированный принтер | наличие |
|  | Русифицированный 8-ми строчный ЖК дисплей | наличие |
|  | Регистрация давления и температуры в графическом и текстовом виде | наличие |
|  | Клавиатура для управления влагозащитная | наличие |
|  | Конструкцией предусмотрено расчленение стерилизатора на условные блоки для облегчения монтажных работ | наличие |
| 3. | Управление и режимы |  |
|  | Управление микропроцессорное автоматическое с возможностью ручного | наличие |
|  | Пульт ручного управления | наличие |
|  | Стандартный режим 1 (температура-давление-время) 2 (температура-давление-время) | 134°С – 0,21 МПа – 5 мин. 121°С – 0,11 МПа – 20 мин. |
|  | Свободно программируемый режим: Диапазон установки температуры стерилизации Диапазон давления при стерилизации Диапазон установки времени стерилизации | 110 ÷ 135°С 0,05 ÷ 0,22 Мпа 0 ÷ 180 мин. |
|  | Точность поддержания стерилизационной температуры | +3°С от нижней границы температуры стерилизации |
|  | Тестовые режимы (вакуум-тест, тест Бови-Дика) | наличие |
|  | Предварительное вакуумирование | наличие |
|  | Глубина разрежения при предварительном вакуумировании, не менее | -0,09 МПа |
|  | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | метод пульсирующей откачки |
|  | Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи вакуумного насоса | наличие |
|  | Глубина разрежения при сушке, не менее | -0,06 МПа |
|  | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 1 % |
|  | Индикация: |  |
|  | Температура | на дисплее, на экране видеографического регистратора |
|  | Давление | на дисплее, на экране видеографического регистратора |
|  | Время | на дисплее |
|  | Фаза цикла | звуковая, на дисплее |
|  | Окончание стерилизационного цикла | звуковая, световая, на дисплее |
|  | Наличие воды в парогенераторе | световая |
|  | Индикация неисправностей | звуковая, световая, на дисплее |
|  | Система безопасности: |  |
|  | Блокировка включения при открытой двери | наличие |
|  | Блокировка дверей во время выполнения программы | наличие |
|  | Блокировка дверей при наличии давления в камере | наличие |
|  | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
|  | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
|  | Защита от несанкционированного изменения параметров режимов при помощи паролей | наличие |
|  | Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях | наличие |
|  | Возможность прерывания выбранного цикла стерилизации нажатием 1 кнопки | наличие |
|  | Ручное управление в аварийных условиях и проведение диагностики | наличие |
|  | Проведение диагностики | наличие |
|  | Контрольные отверстия для валидации | наличие |
| 4. | Комплектация |  |
|  | Комплект запасных частей | наличие |
|  | Компрессор с ресивером, безмаслянный, малошумный | наличие |
|  | полки из нержавеющей стали – 3 шт. | наличие |
|  | Транспортная тележка (2 шт.) с контейнером (2 шт.) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т за дополнительную плату | наличие |
|  | Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт. | наличие |
| 5. | Документация |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 6. | Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского персонала | наличие |
|  | Обучение технического персонала | наличие |
|  | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | наличие |