| Лот № |
| --- |
| МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Поз. № |
| стерилизатор паровой, круглый вертикальный |
| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Стерилизатор паровой круглый вертикальный | 1 шт. |
|  | Механизм закрывания крышки | 6 прижимов |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Материал наружных панелей | сталь 20 с порошковым полимерным покрытием |
|  | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1,5 мм |
|  | Материал камеры | нерж. сталь 10Х17Н13М2Т |
|  | Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
|  | Материал паровой рубашки | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала паровой рубашки, не менее | 2 мм |
|  | Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала крышки камеры, не менее | 2 мм |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т, латунь Л63 |
|  | Объем стерилизационной камеры, л., не менее | 75 |
|  | Загрузочный объем стерилизационной камеры, не менее | 54 |
|  | Размеры стерилизационной камеры, не более, мм., (диаметр × глубина) | 400×600 |
|  | Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В) | 740×570×1070 |
|  | Вес нетто, не более, кг | 95 |
|  | Напряжение питания, В | 380/220 |
|  | Мощность, кВт | 8 |
|  | Время нагрева, не более, мин. | 20 |
|  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 7,94 |
|  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие |
|  | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | наличие |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
|  | Кран «пар в камеру» вынесен за пределы корпуса с целью облегчения обслуживания | наличие |
| 3. | Управление и режимы |  |
|  | Управление полуавтоматическое | наличие |
|  | Стандартный режим 1 (температура-давление-время) 2 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
|  | Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2°C |
|  | Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | гравитационная продувка |
|  | Вакуумная сушка стерилизуемых изделий при помощи эжектора | наличие |
|  | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более | 3% |
|  | Система безопасности: | наличие |
|  | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в камере | наличие |
|  | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| 4. | Комплектация |  |
|  | Комплект запасных частей | наличие |
|  | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
|  | Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт. | наличие |
| 5. | Документация |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 6. | Обучение медицинского и технического персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского персонала | наличие |
|  | Обучение технического персонала | наличие |
|  | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | наличие |